- 축산위생연구소의 -

2014년 연구실 정밀안전진단 결과

축산위생연구소

- 축산위생연구소의 -

2014년 연구실 정밀안전진단 결과

◈ 새로운 화학물질, 첨단연구시설 및 장비의 사용 등으로 실험실 연구자들이 위험요인에 노출될 가능성이 확대됨

◈ 관련법에 의해 실시한 연구실 정밀안전진단 결과에 따라 보완하여 안전한 실험실 환경을 조성코자함

관련근거

❍ 연구실 안전환경 조성에 관한 법률(연안법) 제9조(정밀안전진단실시)

안건내용

❍ 점검개요

- 일 자 : ‘14. 7. 3(목) 남부지소, 동부지소,‘14. 7. 4(금) 본소

- 대상 : 본소 9개소(부검실 포함), 동부 1개소, 남부 2개소(부검실 포함)

- 계약금액 : 금****천원

- 용역회사 : ㈜ 누**소방전기안전

- 용역결과 납품 : ‘14. 7. 28(월)

❍ 점검사항

◦ 평가결과(등급분석) : 12개소

번호	지소	연구(실험)실명	등급	비고
1	본소	BL2 실험실	2
2	본소	EM연구센터 실험실	2
3	본소	원유검사실	2
4	본소	혈청검사실	2
5	본소	유전자검사실	2
6	본소	축산물성분분석실	3
7	본소	미생물실험실	2
8	본소	질병진단실	2
9	본소	부검실	2
10	남부지소	종합실험실	3
11	남부지소	병성감정실	2
12	동부지소	종합실험실	3

◦ 분야별  문제점 분석

해 당 분 야 소 속 지 소	일 반 안 전	소 방 안 전	화 공 안 전	가 스 안 전	기 계 안 전	전 기 안 전	산 업 위 생	생 물 안 전	합 계
본소(수원)	2	2	20	-	-	16	15	6	61
남부지소(안성)	1	1	7	-	-	4	4	2	19
동부지소(이천)	1	1	5	1	-	4	1	1	14
비 율(%)	4.26%	4.26%	34.04%	1.06%	-	25.53%	21.28%	9.57%	100.00%

◦ 실험실별 미흡사항

번호	지소	실험실명	미흡사항 요약
1	본소 (수원)	BL2 실험실	유해화학물질 보관 시약장 성상 및 GHS 경고표지 미 부착 보관물질 GHS 경고표지 미 부착 물질명, GHS 경고표지 미 부착 분전반 회로별 명판 미 부착 의료폐기물 사용개시 연월일 표기 미흡
2	본소 (수원)	EM연구센터 실험실	글리세린, 염산 등 성상 혼재 보관중 보관물질 GHS 경고표지 미 부착 물질명, GHS 경고표지 미 부착 문어발식 멀티콘센트 사용 분전반앞적재물비치(건조대) 연구실험실 안전보건표지 미 부착 개인 보호구 보관 미흡(실험실 내 방치) 의료폐기물 사용개시 연월일 표기 미흡
3	본소 (수원)	원유검사실	시료 보관용 냉장고 비접지 콘센트 사용 문어발식 멀티콘센트 사용 연구실험실 안전보건표지 미 부착 실험실 내 연구원 실험복 착용 미흡
4	본소 (수원)	혈청검사실	물질명, GHS 경고표지 미 부착 보관물질 GHS 경고표지 미 부착 콘센트 주변 배선 상태 미흡 연구실험실 안전보건표지 미 부착 냉장고 내 시약·음식 혼재 실험실 내 연구원 실험복 착용 미흡 의료폐기물 사용개시 연월일 표기 미흡
5	본소 (수원)	유전자검사실	실험대 하부에 메탄올, IPA 등 보관중. 물질명, GHS 경고표지 미 부착 부하별 명판 미 부착 및 분전반 외함에 사용 부서명 미 표시 연구실험실 안전보건표지 미 부착 실험실 입구에 외부 신발의 분리 보관이 어려워 교차 오염의 위험이 있음

번호	지소	실험실명	미흡사항 요약
6	본소 (수원)	성분 분석실	선반의 기구 전도‧낙하 위험 다량의 인화성 물질 관리가 미흡하여 화재발생 시 대형화재로의 확대 위험이 있음 (에틸에테르, 메탄올 등 72ℓ) 시약 성상 혼재 보관(solvents,알콜류) 시약 보관 선반 낙하방지장치 미 설치 Fumehood 내부 시약 보관 안전캐비닛 내부식성물질(질산,황산) 보관으로 부식될 우려가 있음 피난구 유도등 미설치 문어발식 멀티콘센트 사용 분전반 앞 기자재 보관 분전반 내 회로별 명판 미흡 연구실험실 안전보건표지 미 부착 Fumehood 전면도어 폐쇄 불능 Fumehood 제어풍속 미흡 실험실 내 연구원 실험복 착용 미흡
7	본소 (수원)	미생물실험실	선반의 기구 전도‧낙하 위험 시약 및 시료 보관 선반 낙하방지장치 미 설치 사용 및 보관시약(에탄올) GHS/MSDS 미 작성 싱크대 옆 물기 있는 장소에 일반콘센트 사용 연구실험실 안전보건표지 미 부착
8	본소 (수원)	질병진단실	시약장 내 시약 성상 혼재 보관(acids, solvents, 알콜류) 유해화학물질 보관 시약장 성상 및 GHS 경고표지 미 부착 보관물질 GHS 경고표지 미 부착 사용 및 보관시약 List, GHS/MSDS 미 작성 싱크대 옆 물기 있는 장소에 일반콘센트 사용 문어발식 멀티콘센트 사용 연구실험실 안전보건표지 미 부착 Fumehood 제어풍속 미흡 의료폐기물 사용개시 연월일 표기 미흡
9	본소 (수원)	부검실	인화성물질 관리가 미흡하여 화재 발생 시 대형화재로의 확대 위험이 있음 콘센트 주변 배선정리 미흡 부하별 명판 미 부착 및 분전반 외함에 사용 부서명 미 표시 열 수 있는 창문에 방충망 없음

번호	지소	실험실명	미흡사항 요약
10	남부지소 (안성)	종합실험실	실험대 위 기자재 적재 옥내 소화전 배관과 소방호스 연결 안됨 폐액 처리 하수대 가연성 증기 발생 및 실내 유입 유해화학물질 보관 시약장 성상 및 GHS 경고표지 미 부착 Fumehood 내부 시약 보관 Fumehood 하부 자일렌 18ℓ용기 부식 진행중 유해화학물질 사용 연구실 세척설비 미설치 시약물질명, 사용기한 등 확인이 어려워 연구활동 종사자의 인식오류를 일으킬 위험 물질명, GHS 경고표지 미 부착 실험대 위 형광등 램프 탈락 위험 있음 멀티콘센트 고정 및 전선 정리 미흡 싱크대 옆 물기 있는 장소에 일반콘센트 사용 연구실험실 안전보건표지 미 부착 냉장고 상부 방열판 주위 먼지 퇴적 의료폐기물 사용개시일 표기 미흡
11	남부지소 (안성)	병성감정실	수도꼭지 옆 일반콘센트 사용 시료 보관 냉장고 표시 미 부착 연구실험실 안전보건표지 미 부착 의료폐기물 사용개시일 표기 미흡
12	동부지소 (이천)	종합실험실	선반 위 유리실험기구 적재 인화성물질의 관리가 미흡하여 화재 발생 시 대형화재로의 확대 위험이 있음 보관물질 GHS 경고표지 미 부착 유해화학물질 보관 시약장 성상 및 GHS 경고표지 미 부착 낙하방지가드 위 시약 비치로 낙하 위험 물질명, GHS 경고표지 미 부착 인화성 물질 보관 장소 부족하여 바닥에 보관 중 미사용 고압가스용기 보호캡 미설치 흄 후드 내 일반형 콘센트 및 증류수 제조기 사용 실험대 위 형광등 램프 탈락 위험 있음 문어발식 콘센트 사용 싱크대 옆 물기 있는 장소에 일반콘센트 사용 연구실험실 안전보건표지 미 부착 의료폐기물 배출자, 사용개시 연월일 표기 미흡