2020년 실험실 안전관리위원회 개최

◈ 연구소 안전환경 조성에 관한 법률 개정(‘20.1.14.)에 따라 동물위생시험소 자체 규정인 『실험실 운영 및 안전관리규정』 개정하고자 안전관리위원회를 소집함 (안전관리규정 제5조제2항)

□ 관련 법령 : 연안법, 산업안전보건법

□ 회의 안건

❍ 연안법 및 『실험실 운영 및 안전관리규정』 개정사항

❍ 2020년 실험실 점검 및 기타 일정 협의

❍ 실험실 사고 보고 및 대책 협의

□ 실험실 점검 및 향후 일정

❍ 실험실 정기 안전점검(연1회) : 2.26(남부), 3.11(본소,동부)

- 점검대상 : 9개 실험실 (본소 7, 동부 1, 남부 1)

※점검 위탁업체 : 리드원엔지니어링(사업기사 자격 1급 이상 3명)

- 점검항목 : 일반, 기계, 전기, 화공, 소방, 가스, 생물 안전분야

- 점검결과 및 개선조치 : 9개소 모두 2등급

ㆍ안전보건표지(스티커) 제작 및 배포, 산소농도측정기 구입

ㆍ인화성 캐비넷 접지선 연결

ㆍ필터형 시약장 필터 교체, 피난안내도 재작성 배포

※별첨 : 점검결과 보고서 1부

- 예산 : 220천원(도비)

❍ 작업환경측정(반기별, 연2회) : 4.9(본소), 4.10(동부,남부)

- 점검대상 : 9개 실험실 (본소 7, 동부 1, 남부 1)

※점검 위탁업체 : 미래환경보건연구소(군포시 소재)

- 점검항목 :

- 측정방법 : 기계 설치 후 측정결과 보고 (5.10일경)

- 예산 : 3,670천원(도비)

□ 추후 일정

❍ 특수건강검진 : 연구활동종사자 연 1회 이상 (상ㆍ하반기 예산 지출)

- 본소 해당자는 일반검진과 특수검진 동시 진행(가능한한 공가 1일)

- 지소는 관내 특수건강 검진기관이 없어 개별적 출장 또는 공가 조치

❍ 안전교육 관련

- 연구실안전환경관리자 신규 및 보수 교육 : 이수 기간 유예

※코로나바이러스감염병-19에 따른 연구실 안전교육 변경사항

ㆍ감염병 재난상황 해제일로부터 ‘3개월이내’ 법정교육 이수 가능

ㆍ교육 일정 불가한 경우 6개월 이내 교육 이수토록 유예

(남부지소장 신규자 교육 – 안전환경관리자 지정후 6개월 이내)

※안전환경관리자(지소장,바이오연구팀장) 부재시 반드시 대리자 지정

- 연구활동종사자 신규교육 : 집체교육을 온라인 교육으로 대체 인정

※시험소는 ‘사회적거리두기 완화시’ 별도로 집체교육 실시 계획

ㆍ5월말 : 실험실별 안전관리담장자를 대상으로『실험실별 사전유해인자위험분석』의

적합성, 개선사항 반영하여 재작성 및 국가연구안전정보시스템(labs.re.kr) 활용

(변경사항 조치)

ㆍ6월중순 : 연구활동종사자 집체 교육 실시 계획

- 사고 보고 및 안전의식 고취

□ 실험실 사고

❍ 실험실 안전사고 보고

- 일시 : 2020. 4.22 (수) 16:30분경

- 장소 : 본관 3층 이화학실험실

- 사고경위 : 흄후드 내에서 검사보조원(한○○, 김○○)이 유지방 실험

전처리 중 자연발화로 화재 발생

- 원인추정 : 에테르를 이용한 유지방 추출과정중 에테르를 날리기 위해

추출핫플레이트 가열(수욕상 에테르 증발) 중 자연 발화 추정

- 피해사항 : 분말소화기로 즉시 소화하였기 물적ㆍ인적 피해사항 없음

*목격자는 심적 안정 취하도록 즉시 휴식 조치

❍ 사고 대책 수립

- 실험실종사자를 대상으로 안전수칙 강화 교육 실시

“안전의 생활화, 습관화, 체질화”

ㆍ실험전 MSDS(물질안전보건자료) 숙지, 보호구 착용, 흄후드 전면 안전시창

(방호장치 재질 등), 가스누출경보기, 소화기 및 비상시 대피용 산소호흡기 설치,

고압 독성가스 감지기(수소, 암모니아), 흄후드 배기상태 확인하여 개선 조치

ㆍ실험중에는 자리 이탈 금지, 나홀로 실험 금지, 시약병 파손시 안전장비

(공기 호흡기, 흡착제, 흡착포) 준비

ㆍ실험 과정중 안전보호장비(보안면,보안경,안전복) 착용 생활화

“적절한 안전보건표지 부착으로 연구활동종사자에게 안전의식 고취

안전용품에 대한 주기적인 관리로 안전관리 강화“

- 해당 실험실 개선 조치

ㆍ흄후드에서 핫플레이트 이전 사용(온도 조절이 가능한 기기로 전환)

ㆍ흄후드 배기상태 재확인하여 기준치 이상(0.4) 배기토록 수리

- 소방 안전 시설 보완

ㆍ전 실험실을 대상으로 화재 위험이 있는 곳에 “자동확산소화기” 추가 설치

*고가의 축산물검사장비가 있는 곳에는 분말소화기보다는 청결소화기로 변경 등

ㆍ주기적 소방안전교육(동영상 및 소화기 현장실습 등)

붙 임 : 1. 실험실 운영 및 안전관리규정 개선(안)

2. MSDS(물질안전보건자료) 앱 활용법 등

3. 실험실병 사전유해인자위험분석 개선사항

4. 안전보건표지 활용 강화 등