2021년 실험실 안전관리위원회 안건

◈ 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 개정(‘20.6.9.)에 따른 동물위생시험소의『실험실 운영 및 안전관리규정』개정하고자 안전관리위원회를 소집함

□ 관련 법령 : 연구실 안전환경 조성에 관한법률

산업안전보건법

□ 회의 안건

❍ 『실험실 운영 및 안전관리규정』 개정사항(별도자료)

❍ 2021년 실험실 점검 및 향후 일정

- 2021년 정밀안전진단 결과보고(별도 자료)

❍ 2020년 실험실 안전 사고 내용 보고

□ 실험실 점검 및 향후 일정

❍ 실험실 정기 안전점검(연1회) : 2021. 2.26(본소, 동부, 남부) 기 실시

- 점검대상 : 9개 실험실 (본소 7, 동부 1, 남부 1)

※점검 위탁업체 : 안전진단기술원(산업기사 자격 1급 이상 3명)

- 점검항목 : 일반, 기계, 전기, 화공, 소방, 가스, 생물 안전분야

- 점검결과 및 개선조치 : 9개소 중 1등급 4개소, 2등급 5개소

ㆍ다중콘센트 사용 주의(계속 지적사항)

ㆍ특별관리물질(황산, 페놀, 포름알데히드) 취급대장관리

- 과학기술정보통신부 정기 점검 예정

❍ 작업환경측정(반기별 1회, 연2회) : 4월 중순, 9월 중순(본소, 동부,남부)

- 점검대상 : 6개 실험실 (본소 4진단,방역,이화학,미생물, 동부 1, 남부 1)

- 점검항목 : 유해물질 등

- 측정방법 : 기계 설치 후 측정결과 보고

❍ 특수건강검진 : 연구활동종사자 연 1회 이상 (상ㆍ하반기 예산 지출)

- 본소 해당자는 일반검진과 특수검진 동시 진행(가능한 한 공가 1일)

- 지소는 관내 특수건강 검진기관이 없어 개별적 출장 또는 공가 조치

❍ 안전교육 관련

- 연구실안전환경관리자 신규 및 보수 교육 : 이수 기간 유예

※코로나바이러스감염병-19에 따른 연구실 안전교육 변경사항

ㆍ감염병 재난상황 해제일로부터 ‘3개월이내’ 법정교육 이수 가능

ㆍ교육 일정 불가한 경우 6개월 이내 교육 이수토록 유예

※안전환경관리자(지소장, 바이오연구팀장) 부재시 반드시 대리자 지정

- 연구활동종사자(반기별 6시간, 신규교육 반기별 8시간): 집체교육을

온라인 교육으로 대체 인정

※시험소는 ‘사회적거리두기 완화시’ 별도로 집체교육 실시 계획

❍ 예산관련

- 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령 제 17조(연구실의 안전 및        유지ˑ 관리비의 계상)에 의거 2022년 예산서 세부사업 추가

※ 세부사업명) 바이오연구기반 조성 편성목)일반운영비(공공운영비)

(연구실안전관리비, 실험실요원 특수건강검진비)

❍ 2021년 실험실 사전유해인자위험분석 실시 예정

□ 2020년 실험실 사고 내역 보고

❍ 사례 1) 흄후드내 화재사고

- 일시 및 장소 : 2020. 4.22 (수) 16:30분경, 이화학실험실

- 사고경위 : 흄후드 내에서 에테르를 이용한 유지방 실험 전처리 중 자연       발화로 화재 발생

- 피해사항 :  물적ㆍ인적 피해사항 없음

- 재발방지계획 :

•　실험실종사자를 대상으로 안전수칙 강화 교육 실시

• 실험실 개선조치 및 소방안전시설 보완(자동확산소화기 설치)

❍ 사례 2) 손가락 끼임

- 일시 및 장소 : 2020. 9.18 (금) 12:20분경, EM센터

- 사고경위 : 유용미생물 동결건조전 교반 작업 중 손이 있는지 인지하지      못하고 교반기 뚜껑 닫음

- 피해사항 :  오른쪽 3, 4번 손가락 골절

- 재발방지 계획 :

•　안전 교육 실시, 2인 1조 근무 의무화

• 끼임방지용 도구 사용

❍ 사례 3) 화상

- 일시 및 장소 : 2020. 12.3 (수) 17:40분경, EM연구센터

- 사고경위 : 습식고압멸균기를 이용하여 거품제거제를 멸균한 후 멸균된       플라스크를 꺼내는 과정에서 내용물이 흘러 넘침

- 피해사항 :  오른손 2도 화상

- 재발방지 계획 :

•　실험실별 안전수칙 강화 순회 교육 실시

• 안전보건표지 부착, 안전용품 주기적 관리

붙임: 1. 실험실 운영 및 안전관리규정 개정(안)

2. 정밀안전진단 결과보고